## Android
BUG编号 | BUG描述 | 备注 | 修改
1 | 注册页面，协议描述内容错误 | 按照提供的内容 | 替换内容
2 | 出生日期显示错误 | 出生日期按照需求，显示为YYYY.MM.DD | 修改格式为yyyy.mm.dd
3 | 进入之后会马上开始连接设备 | 点击以后开始连接设备 | 修改为点击后连接设备
4 | 注册页面，协议描述复选框，选中前与中选后页面文字会移动 | 复选框按提供的图标或参照性别的复选框 | 先用同的性别复选框，颜色若不对，提供图片
5 | 个人信息页面内容没有按照需求排列显示，且显示的内容与需求不一致，且内容可以修改 | 个人信息页面的内容不可修改，只用作展示 | 删除Name一栏
6 | 治疗停止后，手机锁屏，5分钟后解锁屏幕，软件会自动连接硬件 | 用户点击后设备 | 修改不让其连接设备
7 | 在给设备充电的时候也可以连接设备，且能正常使用 | 在设备充电过程中，应关闭蓝牙，充电过程中不能使用 | 添加充电检测，充电状态不给使用断开设备
8 | 进入主页面，连接设备以后，进入帮助页面，再回到主页面时，会再次开始连接设备 |  | 修改为点击后连接设备，再次重新进入该界面不再二次连接
9 | 治疗页面，圆圈中的“start”和“stop”没有显示 |  | 修改使其显示
10 | 治疗记录页面，当一次治疗开始后，治疗一分钟后，停止治疗，结束软件，再次打开软件，治疗时长记录显示错误，会在实际记录时长的基础上增加10分钟； |  | 先改的自动连接，然后测试治疗的时候，刺激时长正常，需要复现规律
11 | 正常连接一个设备，选择治疗时间，点击开始治疗按钮后，页面会跳转到设备搜索页面 |  | 修改解绑后，圈圈中显示“UnPair”
12 | 在搜索页面，连续的电极“search again”按钮，搜索按钮会变小，且位置移动 |  | UI适配问题，可能跟机型有关，之前就一直存在，不好改
13 | 治疗记录页面，当治疗时间超过一分钟后，治疗记录里面没有数据显示，要下一次进入软件，或再次开始治疗一分钟以后才会显示上一次治疗数据 |  | 修改每次进入治疗记录界面，刷新数据
14 | 治疗强度进度条显示，最后两档显示颜色为红色 |  | 修改最后两档颜色为红色
15 | 帮助页面7个标题排序错误，且各个题目下面的内容也是错误的，需要按照提供的文档内容排序，及问题下的回复也是按文档提供内容显示 |  | 放最后改
16 | 治疗记录页面，治疗开始时间“start”一列，修改为00:00-11:59；12个小时，按美国时间显示； |  | 修改为12小时制
17 | 治疗记录页面，频率一列，显示实际选择的频率数值加频率单位Hz，如：1Hz、1.5Hz、100Hz，不要显示1.2.3 |  | 修改为0.5、1.5、100Hz
18 | 治疗记录页面，日期排列顺序按照倒序方式，最近的治疗数据显示在最上方；日期显示方式，月和日都按照两位显示 |  | 修改为2位显示
19 | 注册页面，username输入框，输入字符长度不要限制成14为，国外姓名普遍比较长 |  | 修改限制成14位
20 | 注册页面，password和email输入框，输入一个字符后，再输入第二个字符时，输入的长度会重复显示之前输入的内容 |  | 输入的长度？
21 | 注册页面，在username输入框中，能够输入回车，当输入过多回车后，注册后，在个人信息页面，username会显示不完整 |  | username修改只能一行输入，不能换行
22 | 治疗记录页面； 1、开始日期选择为2018.06.13，结束日期选择为2018.06.19； 2、选择开始日期再当前日期之后的日期； 3、选择结束日期为当前日期； 此时界面显示为当前日期的治疗数据，但是开始日期显示的是之前的2018.06.13，再次选择开始日期2018.06.13，此时前面的6天又会出现 |  | 不是特意操作，开始日期应该选不了当前日期之后的日期的吧？
23 | 在治疗界面，治疗的圆圈，线型有点太细了，将当前线型加粗一倍显示 |  | 加粗一倍
24 | 注册页面，当在username输入框中，输入一个字母，5个回车后，选择出生年月后，界面会出现乱码 |  | username修改只能一行输入，不能换行
25 | 当第一次安装软件，启动软件，开始治疗后，治疗强度不能正常调节，需要点击多次增大或减小后，才能正常调节强度；或者退出后重新进入，即可正常 |  | 非逻辑问题，不确定哪里问题，暂不好改
26 | 治疗记录页面，治疗时长超过一分钟后，在治疗记录页面，没有进行记录 |  | 修改，超过一分钟记录，且不需要退出软件可直接查看
27 | 治疗记录页面，治疗时长超过10分钟后，突然结束掉软件，在治疗记录页面没有记录上次治疗数据 |  | 修改，超过一分钟记录，且不需要退出软件可直接查看
28 | 当一次治疗结束，退出软件，再次进入后，治疗强度不是显示的默认1挡，而是显示了上次治疗时的强度 |  | 修改默认1档
29
30 | 帮助中，precautions，第三个问题，多写了一个序号，进入答案页面后，也是多一个序号“3”
31 | 帮助页面中，第1个和第6个问题，进入页面后，链接在每次点击后都应加亮显示，目前只是第一次点击有高亮
32 | 帮助中，第二个问题，引导页重复了一张图片，第5、6两张只保留一张
33 | 帮助中，FAQ，进入页面后的第一个问题，问题答案显示不全，可以做成能够向下滑动显示
34 | 帮助中，operation页面，第3个问题，问题中的“START”是需要用双引号引起来的
35 | 治疗界面，时间显示太大了，参考右图，两边留一些距离，看起来美观一点
36 | 帮助中，最后一个about cervella，页面错误，用右边准备中的图片
37 | 在绑定的解绑界面，页面下方位置，添加一个设备序列号，在连接上以后，自动识别显示设备的序列号，显示在红色方框的位置，Serial Number : XXXXXXXXXXXX
38 | 进入软件，绑定设备，一两分钟后，解绑软件： 点圆圈中unpaired，选择一个设备连接，连接后提示pairing success，但实际没有链接成功，仍然显示unpaired，需要再次点击后才能连接；此处应该是选择序列号以后，自动连接，连接好以后显示治疗时间，开始治疗；
39 | 在连接一个设备时，连接不成功时，提示信息显示不完整
40 | 第一次进入软件，或者强行结束掉软件后，连接开始治疗，治疗强度不能正常调节增大或减小，需要多次点按增加或减小，才能正常调节
41
42 | 帮助，precautions，第一个问题，答案和其他版本不一致，多一个answer
43 | 绑定后，进入pairing页面，serial umber：有50%可能，并没有显示设备的序列号
44 | 开始圆圈中，时间，显示用灰色，RGB值为：130,128,132，“Start”和“Stop"显示用黑色，RGB值都为255
45 | 注册账号时，没有区分大小写，小写注册的用大写也可以登录，注册要唯一，区分大小写
46 | 有20%可能，在治疗超过一分钟以后，在记录页面查看不到治疗的数据，数据库中查询也没有数据，但是治疗持续在进行
47 | 个人中心页面，logo out的按钮，更换成与搜索蓝牙按钮相同的样式按钮，并居中显示
48 | 在个人中心页面，邮箱能够点击，且弹出了输入框，应屏蔽，不允许点击
49 | 在个人中心页面，性别显示为“M"或”F“，不显示全拼
50 | 有50%可能会出现，选择治疗时间为30分钟，但是仅治疗10分钟就结束了
51
52 | 绑定设备以后，在未连接设备的情况下，圆圈中显示的英文修改为：Unconnected |  | 已修改
53 | 充电过程中不能使用，给设备充电断开蓝牙的提示，修改为英文：Suspend use of equipment during charging，提示信息停留1.5S |  | 已修改
54 | APP最小化，然后操作其他的APP，再次回到我们的APP中，会显示没有配对，但是硬件还是蓝色灯闪烁，在治疗中（华为MATE 8） |  | 这个应该是后台被系统kill，然后停止命令还来不及发的原因（不确定，手上机型没有这个问题），跟安卓（机型）系统有点关系；
55 | 进入治疗页面，如果用默认的频率、时间来治疗，治疗一分钟，在记录页面就有数据显示，但是修改频率、治疗时间后，治疗一分钟后，治疗记录页面不会显示治疗记录，需要退出APP后再次进入才能看到 |  | 还需要再看看怎么改
56 | Unpair Cervella界面，英文内容显示不完整，应显示：Unpairing will cause Cervella to stop working with your smart device. Use this feature if you would like to pair your Cervella with another smart device. |  | 修改为完全显示
57 | 帮助页面，第一个问题、第六个问题，修改为点击问题后，直接跳转到网页，不用显示网页地址后，点击再跳转了 |  | 修改为直接打开
58 | 注册页面，男女符号反了，♂表示男性，♀表示女性 |  | 修改
59 | 注册页面，birthday选择，红米手机没有日的选择项，但是出来以后有日期，是默认的3号，正确的应该是年月日都可以选择，且弹出选择框默认的时间显示为当前日期 |  | 修改显示年月日选项
60
61 | 注册页面，将出生日期选择方式，修改为固定的模式，不管在哪个手机上，出现的选择框都是一样的，不要调用系统的选择框，或者统一为右图形式，只有年月；这张截图是疗疗里面的注册日期选择的图片，可以参考，就做成这样的
62 | 根据客户最新意见，将注册出生日期更改为仅有年月两项
63 | 将注册页面的“Birthday”修改为 “Birthdate”
64 | 在登录界面，当用户不填写Username和password时，提示信息更换为：Please enter Username and Password first
65 | 国外测试时，忘记密码不能收到邮箱发来的验证码
66 | 在忘记密码页面，将“Get Back Password”替换为“Back to sign-in”，将“Find Now” 替换为“Proceed”
67 | 在注册页面，当用户输入邮箱错误或没有输入邮箱时，提示信息修改为：“Enter the code that was sent to your email below:”
68 | 当用户进入注册页面时，协议连同复选框一同向下滚动，
69 | 注册页面，协议框中显示内容的排版，需要重新排列一下，让所有文本显示更整齐一些
70 | 绑定设备时，绑定成功后的提示信息修改为：“Pairing successful!”
71 | 修改连接时的提示信息为： “Connecting to:xxxxxxxxxxx”
72 | 此页面中的英文内容，前面无需空格，顶格排列
73 | 主页面中，将“Cure Time”更改为“Duration”
74 | 根据国外客户最新测试，“UnConnected”一词应替换为“Touch to connect”，“Unpaired”一词应替换为“Touch to Pair”。
75 | 将引导页面的第一张图更换为右图 这个可以先不改，需要修改注册协议页面以后，截图才行；引导页还有几张图片要修改，到后面再一起给你
注册页面，协议内容没有对齐显示，需要重新排版一下，如右图所示：
76 | Help界面，将第一个问题和第二个问题调换一下顺序，将Quick Start Guide放到第一个位置显示，Owner’s Manual 放在第二个位置，里面的其他内容不变
77 | 个人中心页面， 将“Birthday”更改为 “Birthdate”
78 | 个人中心页面，日期显示和注册页面一样，仅显示年月，YYYY.MM
79 | 个人中心页面，点按logo out按钮时，将“Confirm to Exit” 替换为“Confirm Log Out”
80 | 帮助中最后一个，在About Cervella这一页，将蓝色的部分做成可以点击的，点击邮箱，弹出发送电子邮件框，可以让用户选择使用哪一个邮箱； 你可以按照这个排版，写一个界面也可以
81 | 帮助中最后一个，在About Cervella这一页，将蓝色的部分做成可以点击的，点击网页www.cervella.us，跳转到浏览器打开网页
82 | 帮助页面，将FAQ修改为FAQs；里面的导航栏也修改
83 | 注册页面，"Pvacy Policy"连接指向错误，正确指向为：https://cervella.us/privacy-policy
帮住页面，Quick Start Guide中，将第四张图片更换为右图

## IOS
BUG编号 | BUG描述 | 备注 | 修改
1 | 注册页面，“Terms of Service"和"Pvacy Policy"两个链接，点击后，不要在软件中加载网页，可以弹出其他浏览器加载网页 |  | 已修改
2 | 注册页面，将注册协议英文内容，字号放大一倍，目前的字体太小，看起来很费劲 |  | 未修改
3 | 注册页面，当未填写Username时，提示信息为为：Cell-phone number cannot be empyt,please check and re-enter. |  | 已修改
4 | 注册页面，当未填写Password时，提示信息为为：Password length should have at least 6 numbers. |  | 已修改
5 | 注册页面，当未选择出生年月时，提示信息为为： Please select Date of birth. |  | 已修改
6 | 注册页面，当未填写邮箱信息时，提示信息为为：Email format incorrect,please re-try. |  | 已修改
7 | 注册页面，当未选择性别时，提示信息为为：Please select a gender. |  | 已修改
8 | 主页上的三个按钮，主页，记录，个人中心，三个按钮放大显示，下方治疗圆圈也要放大，目前看整体界面非常不协调 |  | 已修改
9 | 强度调节10个方块，单个方块缩小，方块之间的间距增大 |  | 已修改
10 | 在治疗页面，时间选择框，将6个时间全部展示出来，让用户无需滑动即可选择时间 |  | 已修改
11 | 在治疗页面，频率、时间选择框，选择好以后，点击某一个选项后，选择对话框消失，且显示已选择的内容 |  | 已修改
12 | 个人中心页面，Name修改为“Username" |  | 已修改
13 | 个人中心页面，Username、Sex、Birthday、E-mail均不能修改，用户点击后不能弹出输入框，此界面显示内容与用户注册页面填写内容一致 |  | 已修改
14 | 在搜索页面选择一个已经搜索到设备，不能连接设备，需要第二次、第三次连接该设备后，才能连接成功 |  | 未修改
15 | 在搜索页面选择一个已经搜索到设备，多次连接，连接成功后，再回到pairing界面，页面显示设备编号与实际连接编号不一致 |  | 未修改
16 | 治疗记录页面，治疗超过一分钟后，没有记录数据 |  | 未修改
17 | 在治疗界面，治疗的圆圈，线型有点太细了，将当前线型加粗一倍显示 |  | 未修改
18 | 治疗页面，治疗开始后，调节治疗强度，调节按钮不灵敏，增大或减小电流，需要点按两次 |  | 未修改
19 | 治疗页面，没有阻抗功能，任意连接一个设备，不插耳夹线，直接就开始治疗了 |  | 未修改
20 | 有60%的概率出现，在搜索页面选择一个设备，绑定后跳转到开始页面，点开unpaired按钮，页面又跳转到搜索绑定页面，而不是开始连接设备 |  | 未修改
21 | 帮助页面，quick start guide页面，图片原始尺寸被改变，造成图片压缩或拉伸变形，可以参考Android页面； |  | 未修改
22 | 绑定后，治疗一次，治疗完以后，点按Unpaired按钮，进入的是搜索蓝牙页面，而不是直接连接之前绑定的设备 |  | 未修改
23 | 绑定设备治疗完成一次之后，再次进入时应该显示UnConnected状态 |  | 未修改
24 | 在治疗过程中，调节频率或时间，提示信息为：Parameter cannot be changed during stimulation.Please stop the stimulation first. |  | 已修改
25 | 治疗过程中，解绑设备，连接其他设备后，进入治疗页面，在未开始治疗的时候，圆圈外绿色进度条已经走了一部分 |  | 未修改
26 | 个人中心，注册时所填写的内容，展示在个人中心页面，不可修改，只做显示 |  | 已修改
27 | 帮助页面，第一个问题、第六个问题，修改为点击问题后，直接跳转到网页，不用显示网页地址后，点击再跳转了 |  | 已修改
28 | 在设备充电的过程中，不允许治疗，当设备在充电时，连接蓝牙则提示：Suspend use of equipment during charging，提示信息停留1.5S |  | 未修改
29 | 在登录页面，不填写用户名时点按“Forgot password"按钮，提示信息为中文，应修改为：Username number cannot be empty,please check and re-enter. |  | 已修改
30 | 注册页面，男女符号反了，♂表示男性，♀表示女性 |  | 已修改
31
32
33 | 注册页面，进入注册页面性别是默认的为M，不要默认，进入注册页面，所有内容都是空的，用户自己选择填写
35 | 注册页面，注册协议里面的复选框，用性别的复选框，目前的太小，不太好点击
36 | 注册页面，当未填写Username时，提示信息为为：Username cannot be empyt,please check and re-enter.
37 | 1、主页三个按钮，被压缩了； 2、频率、时间和上面强度调节间隔距离太远； 3、圆圈稍微小了一些，且蓝色圆圈的线径太细，至少再加粗一倍； 可以参考右图，Android的界面
38 | 点击主页三个按钮进行切换时，灰色背景条会左右移动
39 | 刺激强度无法快速响应，即调整一个强度需要点击多次增大或减小按钮，才能点上，在两部iPhone及IPAD上都测试过；
40 | 设备连接问题，搜索到设备一个设备，开始连接，实际连接的并不是所选择的那个设备，需要连接多次才能连接到所选设备；
41 | 新注册一个账号，在个人中心页面不显示用户名；
42 | 频繁的解绑、绑定设备，软件大概率会崩溃；
注册页面，将协议内容重新排版一下，按照右侧图示排版，英文文字内容左右对齐显示
43 | 治疗记录页面，选择起始时间时，时间可以选择在当前日期之后，或者开始日期可以选择在结束日期之后，或者结束日期可以选择在开始日期之前
44 | 成功连接到所选设备后，不接耳夹线的情况下，时间继续走；
45 | 治疗记录页面，治疗完成后，在治疗记录页面没有治疗数据
46 | 进入help或者pairing页面后，页面顶端的导航返回按钮，文字和箭头都靠左显示，英文不要居中显示，要按照需求
47 | 每一个提示信息的上面都会有一个：kindly reminder,将这个删掉，只保留提示信息
48 | 在注册页面，出生日期的选择，保留年、月，删除日，模式请参考右图，是somnormal中的样式
49 | 将注册页面的“Birthday”修改为 “Birthdate”
50 | 在登录界面，当用户不填写Username和password时，提示信息更换为：Please enter Username and Password first
51 | 在忘记密码页面，将“Get Back Password”替换为“Back to sign-in”，将“Find Now” 替换为“Proceed”
52 | 绑定设备时，绑定成功后的提示信息修改为：“Pairing successful!”
53 | 主页面中，将“Cure Time”更改为“Duration”
54 | 根据国外客户最新测试，“UnConnected”一词应替换为“Touch to connect”，“Unpaired”一词应替换为“Touch to Pair”。
55 | Help界面，将第一个问题和第二个问题调换一下顺序，将Quick Start Guide放到第一个位置显示，Owner’s Manual 放在第二个位置，里面的其他内容不变
56 | 个人中心页面，点按logo out按钮时，将“Confirm to Exit” 替换为“Confirm Log Out”
57 | 帮助中最后一个，在About Cervella这一页，将蓝色的部分做成可以点击的，点击邮箱，弹出发送电子邮件框，可以让用户选择使用哪一个邮箱； 你可以按照这个排版，写一个界面也可以
58 | 帮助中最后一个，在About Cervella这一页，将蓝色的部分做成可以点击的，点击网页www.cervella.us，跳转到浏览器打开网页
59 | 帮住页面，Quick Start Guide中，将第四张图片更换为右图
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69